Процедура калибровки нанокалориметрических чипов от

Martin’а

- Загрузить калибровочный файл direct.ini (где одни нолики и единички) => ввести значения heater safe voltage & Rhtr (взять с сайта Xensor) => Apply

- Input gains 1, 2, 10, 2

- Sampling rate 20000

- Freq. = 37.5, Ampl = 0.1, Offset  = 0.3

- Нажать reset!!!

- На чип нанести частички калибрантов. Желательно в один ряд, параллельно нагревателям

- On => Continue => Continuous (Не нажимать ->0<-!!!)

- Убедиться в правильности показаний панели Scope. Так же, значения Thtr и Thtrd не должны сильно отличаться.

- Сделать рампу по температуре или по напряжению от 0 до максимально допустимого значения напряжения. Загрузить ее в IgorPro

- Построить зависимость _amp vs _Thtr & _amp vs _Thtrd. Сделать таблицу:

| Комнатная температура | Самое первое значение Thtr | Самое первое значение Thtrd |
| --- | --- | --- |
| Температура плавления первого калибранта | Значение Thtr, соответствующее onset пика плавления | Значение Thtrd, соответствующее onset пика плавления |
| … | … | … |

- Построить зависимости второй колонки от первой и третьей от первой. Fit при помощи poly 3. Внести получившиеся коэффициенты в окно калибровки нанокалориметра => Apply => Save

- Сделать рампу по напряжению от 0 до максимально допустимого значения напряжения. Загрузить ее в IgorPro

- Построить зависимость Thtrd vs Uhtr => fit poly 4 => записать коэффициенты k1, k2, k3 в поле Theater(Uheater) => Apply => Save

- Выключить модуляцию

- Нажать -> в верхнем правом углу окна калибровки после того, как значение Utpl перестанет сильно изменяться => Apply => Save

- Включить модуляцию. Сделать рампу по температуре от 0 до максимально допустимого значения температуры, скорость 10-20 С/мин.

- В окне Graph выбрать вкладку Calibration =>  Thtr(Utpl) => fit by poly => store coeff

- Прогнать заново любую рампу и проверить пики плавления.